Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Τεχνική προσφορά - Πίνακες συμμόρφωσης

ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων,  διαγωνισμού

σύναψης συμβάσης παροχής υπηρεσιών συντηρήσεων / επισκευών εργαστηριακού εξοπλισμού ακαδημαϊκών τμημάτων περιόδου2025-2026

| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| --- | --- |
| Α.Φ.Μ. |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ. |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ |  |
| e-mail |  |

Διαγράφονται τα τμήματα στα οποία ο προσφέρων δεν υποβάλει προσφορά

| Α/Α | Είδος | Χώρος Εγκατάστασης/ Τμήμα | Περιγραφή εργασιών | Απαίτηση | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Λυοφιλιωτής, εταιρείας coolvacuum | Εργαστήριο Ερευνητικής Χημείας, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΙΝΔΟΣ) | αντικατάσταση κινητήρα και ψυκτικών αερίων. Δεν επιτυγχάνει την αναγκαία ψύξη λόγω φθοράς του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ιοντικός χρωματογράφος Thermo iCAP 6000 Series | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | Ο αυτόματος δειγματολήπτης δεν επικοινωνεί με τη μονάδα και δεν γίνεται τροφοδοσία του δείγματος. Χρειάζεται επισκευή στο σύστημα με το οποίο το δείγμα απάγεται από τον δειγματολήπτη και τροφοδοτείται στον αναλυτή | ΝΑΙ |  |
| 3 | Agilent Triple Quad LC/MS 6430 (υγρή χρωματογραφία μάζας) | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | Συντήρηση της αντλίας κενού και της γεννήτριας αζώτου. Επισκευή UΡS Σταθεροποιητή τάσης | ΝΑΙ |  |
| 4 | Agilent GC/MS (αέρια χρωματογραφία μάζας) | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | Συντήρηση της αντλίας κενού και αλλαγή εξαρτημάτων καταγραφής | ΝΑΙ |  |
| 5 | καταψύκτης βαθιάς κατάψυξης -80 °C, εταιρεία iLShin | Εργαστήριο Ερευνητικής Χημείας, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΙΝΔΟΣ) | αντικατάσταση κινητήρα και ψυκτικών αερίων. Δεν ξεκινάει λόγω βλάβης του κινητήρα. | ΝΑΙ |  |
| 6 | Οπτικά μικροσκόπια (5) | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | Αντικατάσταση επίπεδων αντικειμενικών φακών (Χ100 oil) PLAN άριστης ποιότητας, υψηλής διακριτικής ικανότητας, μεγάλης φωτεινότητας και έντονου contrast, που να καλύπτουν όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης, να εστιάζουν στο άπειρο. Οι αντικειμενικοί φακοί που έρχονται σε επαφή με το παρασκεύασμα να φέρουν προστατευτικά ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα. | ΝΑΙ |  |
| 7 | RT-PCR Bio-Rad CFX-Real Time System C1000 Touch Thermal Cycler | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | Επισκευή κεφαλής | ΝΑΙ |  |
| 8 | Εργαλειομηχανή CNC: ISEL EUROMOD MP30 | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (πανεπιστημιούπολη Σερρών) | Έχει χαλάσει η οθόνη του ελεγκτή του μηχανήματος καθώς και το Touch Screen της οθόνης - Έχει χαλάσει το ρελέ παροχής ισχύος στο μηχάνημα και δεν οπλίζει, οπότε δεν έχει καθόλου ισχύ | ΝΑΙ |  |
| 9 | Φασματοφωτόμετρο υπερύθρου (FTIR) με ATR (Attenuated Total Reflectance), εταιρείας Thermo | Εργαστήριο Ερευνητικής Χημείας, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΙΝΔΟΣ) | αντικατάσταση πηγής laser | ΝΑΙ |  |
| 10 | Υγρή χρωματογραφία, Thermo Scientific TSQ Quantum Access Max Mass Spectrometer, Thermo Scientific Accela UHPLC 1250 Pump, Thermo Scientific Accela Autosampler | Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΙΝΔΟΣ) | Καθαρισμός Ion Source MS, Καθαρισμός και βαθμονόμηση TSQ, Καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας αντλιών, βαλβίδων και καναλιών αυτόματου δειγματολήπτη, Προληπτικό σετ συντήρησης της αντλίας κενού, Αλλαγή λάδια αντλίας κενού | ΝΑΙ |  |
| 11 | LICOR-6400 | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | Αδυναμία καταγραφής τιμών CO2 | ΝΑΙ |  |
| 12 | ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΤΗΣ ΟΞΕΟΣ | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | συντήρηση της αντλίας και αλλαγή ηλεκτροδίων | ΝΑΙ |  |
| 13 | Ομογενοποιητής-παστεριωτήρας UMC 5 της εταιρείας Stephan Γερμανίας | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | 1. Αντικατάσταση ανοξείδωτου διπλότοιχου κάδου ομογενοποίησης 2. Αντικατάσταση καλύμματος κάδου με μαγνητική ασφάλεια και ξέστρο τοιχωμάτων 3. Αντικατάσταση περιστροφικού μαχαιριού κοπής 4. Αντικατάσταση αισθητήρα θερμοκρασίας. | ΝΑΙ |  |
| 14 | Απαγωγός αερίων με φίλτρα ενεργού άνθρακα του οίκου ESCO model ADC-3C1 (s/n: 2010-45853) | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ (1ος όροφος) (ΣΙΝΔΟΣ) | α) Αλλαγή φίλτρων ενεργού άνθρακα (2 τμχ) β) Εργασία - Έλεγχος - Ρύθμιση | ΝΑΙ |  |
| 15 | ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (-80ο C) THERMO ELECTRON CORPORATION FORMA -86C ULT Freezer | ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) | Επισκευή μοτέρ ψύξης και ηλεκτρονική πλακέτα | ΝΑΙ |  |
| 16 | Αέρια Χρωματογραφία, Agilent Technologies 5977E MSD, Agilent Technologies 7963 Autosampler, Agilent Technologies 7820A Gas Chromatograph | Εργαστήριο Κοσμητολογίας, Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (ΣΙΝΔΟΣ) | Καθαρισμός Ion Source MS, Έλεγχος και δοκιμή αντοχών των γραμμών φέροντος αερίου, Προληπτικό σετ συντήρησης της αντλίας κενού, Αλλαγή λάδια αντλίας κενού | ΝΑΙ |  |
| 17 | Αέριος Χρωματογράφος | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | Σύστημα (βαλβίδα) ροής αερίων | ΝΑΙ |  |
| 18 | Ανοσολογικός αναλυτής MINI VIDAS | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | Καθαρισμός των πλακετών και του power supply. Καθαρισμός και λίπανση του οδηγού του scanner. Καθαρισμός των οπτικών τμημάτων του scanner. Πλήρη ρύθμιση του scanhead. Καθαρισμός των trays και των SPR Pumps. Καθαρισμός των οπτικών ανιχνευτών (optical sensors). Πλήρη ρύθμιση των δύο sections. Έλεγχος και αντικατάσταση (αν χρειάζεται) και των pump seals. Έλεγχος και ρύθμιση της λάμπας εκπομπής στο κέντρο της κυβέτας μέτρησης. Έλεγχος και ρύθμιση της μέτρησης background (χωρίς strip). Ρύθμιση με OPT Strips, της γραμμικότητας καθώς και της ακρίβειας μέτρησης του οργάνου. ανταλλακτικών SELAS KIT, SPRING, COMP, 4,8 LB/IN για τη συντήρηση, του ορμονολογικού - ανοσολογικού αναλυτή MINI VIDAS | ΝΑΙ |  |
| 19 | Laminar Flow του οίκου FASTER model BH EN-2004D | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ (1ος όροφος) (ΣΙΝΔΟΣ) | α) Αντικατάσταση φίλτρων HEPA, β) Αντικατάσταση συστήματος – μηχανισμού λυχνίας UV και UV λυχνίας γ) Αντικατάσταση αισθητήρων πόρτας του μηχανισμού κίνησης του εμπρόσθιου τζαμιού, δ) Επισκευή – Εργασία – Έλεγχος - Ρύθμιση | ΝΑΙ |  |
| 20 | Ηλεκτρoμαγνητικός φασματικός αναλυτής χειρός FieldFox 9934B | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (πανεπιστημιούπολη Σερρών) | Συντήρηση - Επισκευή - Αναβάθμιση ηλεκτορμαγνητικού φασματικού αναλυτής χειρός FieldFox 9934B για μέτρηση δικτύων κινητής τηλεφωνίας LTE FDD, xαρτογράφησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ανάλυσης παρεμβολών και απεικόνισης φασματογράμματος, για σάρωση καναλιών κινητής τηλεφωνίας | ΝΑΙ |  |
| 21 | Επισκευή θερμοδοχείου, χημικός καθαρισμός και έλεγχος ατμογεννήτριας του Ατμοστασίου του Βιομηχανικού Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων | Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΙΝΔΟΣ) | Επισκευή θερμοδοχείου του Ατμοστασίου του Βιομηχανικού Εργαστηρίου Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων Θερμοδοχείο συμπυκνωμάτων πλήρες με εξοπλισμό ασφαλείας-λειτουργίας, αποξήλωση του παλιού & εγκατάσταση του νέου Χημικός Καθαρισμός έλεγχος, Ατμογεννήτρια | ΝΑΙ |  |
| 22 | Όργανο Μέτρησης Σκληρότητας Υλικών, (έτος απόκτησης: 2017 ) | Εργαστήριο Ψηφιακής Κατασκευής και Χαρακτηρισμού Υλικών, ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. (ΘΕΡΜΗ) | Επισκευή του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή δύναμης. Και συντήρηση στο ‘Όργανο Μέτρησης Σκληρότητας Υλικών’. | ΝΑΙ |  |

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Ψηφιακή υπογραφή από το Νομ. Εκπρόσωπο )